## Balanças
| Tabela de Erros Permissíveis para Calibração de Equipamentos Médicos |  |  | N° / Rev.: | RQ.COR.111/10
|  |  |  | Tipo: | Registro
Este documento faz parte do Sistema de Gestão da Qualidade da Unimed Porto Alegre
|  |  |  | Elaborado em: 20/08/2018 | Revisado em: 03/07/2026
Família de Equipamentos: Balanças
Balança digital e bioimpedância - Adultos |  |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Pontos para calibração no parâmetro massa Kg (quilograma) |  | 20 | 0.3 | 19.7 | 20.3
|  | 40 | 0.3 | 39.7 | 40.3
|  | 60 | 0.3 | 59.7 | 60.3
|  | 80 | 0.3 | 79.7 | 80.3
|  | 100 | 0.3 | 99.7 | 100.3
Balança digital - Neonatal |  |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Pontos para calibração no parâmetro massa (quilograma) Kg |  | 2 | 0.2 | 1.8 | 2.2
|  | 5 | 0.2 | 4.8 | 5.2
|  | 10 | 0.2 | 9.8 | 10.2
|  | 20 | 0.2 | 19.8 | 20.2
|  | 25 | 0.2 | 24.8 | 25.2
Balança analítica - Área de processamento |  |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Pontos para calibração no parâmetro massa (gramas) g |  | 10 | 0.5% | 9.95 | 10.05
|  | 50 | 0.5% | 49.75 | 50.25
|  | 100 | 0.5% | 99.5 | 100.5
Balança plataforma 500Kg |  |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Pontos para calibração no parâmetro massa Kg (quilograma) |  | 20 | 0.3 | 19.7 | 20.3
|  | 40 | 0.3 | 39.7 | 40.3
|  | 60 | 0.3 | 59.7 | 60.3
|  | 80 | 0.3 | 79.7 | 80.3
|  | 100 | 0.3 | 99.7 | 100.3
|  | 160 | 0.3 | 159.7 | 160.3

## Cardioversor e DEA
| Tabela de Erros Permissíveis para Calibração de Equipamentos Médicos | [7 empty] | N° / Rev.: | RQ.COR.111/10
[9 empty] | Tipo: | Registro
Este documento faz parte do Sistema de Gestão da Qualidade da Unimed Porto Alegre
[9 empty] | Elaborado em: 20/08/2018 | Revisado em: 03/07/2026
Família de Equipamentos: Cardioversores e Desfibrilador Automático (DEA)
Função (Monitor Multiparametros) |  |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável | Desfibrilador DEA - NIHON KOHDEN |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Pontos para calibração no parâmetro de oximetria SPO2 (%) |  | 70 | 3% | 67.9 | 72.1 | Valores para calibração no parâmetro de energia DESFIBRILAÇÃO J (joules) | 50 | 15% | 42.5 | 57.5
|  | 83 | 3% | 80.51 | 85.49 |  | 70 | 15% | 59.5 | 80.5
|  | 97 | 3% | 94.09 | 99.91 |  | 150 | 15% | 127.5 | 172.5
Pontos para calibração no parâmetro frequência cardíaca FC (BPM) |  | 30 | 5 | 25 | 35 |  | 200 | 15% | 170 | 230
|  | 100 | 5 | 95 | 105
|  | 240 | 5 | 235 | 245
Pontos para calibração no parâmetro pressão não invasiva PNI SISTÓLICA (mmHg) |  | 60 | 5 | 55 | 65
|  | 120 | 5 | 115 | 125
|  | 200 | 5 | 195 | 205
Pontos para calibração no parâmetro pressão não invasiva PNI DIASTÓLICA (mmHg) |  | 30 | 5 | 25 | 35
|  | 80 | 5 | 75 | 85
|  | 150 | 5 | 145 | 155
Pontos para calibração no parâmetro respiração FR (BRPM) |  | 15 | 3 | 12 | 18
|  | 20 | 3 | 17 | 23
|  | 30 | 3 | 27 | 33
Cardioversores |  |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Valores para calibração no parâmetro de energia J (joules) |  | 30 | 15% | 25.5 | 34.5
|  | 50 | 15% | 42.5 | 57.5
|  | 100 | 15% | 85 | 115
|  | 150 | 15% | 127.5 | 172.5
|  | 200 | 15% | 170 | 230
Desfibrilação |  |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Valores para calibração no parâmetro de energia J (joules) Marca ZOLL Modelo M2 |  | 50 | 15% | 42.5 | 57.5
|  | 70 | 15% | 59.5 | 80.5
|  | 85 | 15% | 72.25 | 97.75
|  | 120 | 15% | 102 | 138
|  | 150 | 15% | 127.5 | 172.5
|  | 200 | 15% | 170 | 230
Valores para calibração no parâmetro de energia J (joules) Marca MINDRAY Modelo BeneHeart D3 |  | 50 | 15% | 42.5 | 57.5
|  | 70 | 15% | 59.5 | 80.5
|  | 100 | 15% | 85 | 115
|  | 200 | 15% | 170 | 230
Valores para calibração no parâmetro de energia J (joules) Marca PHILIPS Modelo DFM100 |  | 50 | 15% | 42.5 | 57.5
|  | 150 | 15% | 127.5 | 172.5
Valores para calibração no parâmetro de energia J (joules) Marca INSTRAMED Modelo Cardiomax |  | 50 | 15% | 42.5 | 57.5
|  | 150 | 15% | 127.5 | 172.5
|  | 200 | 15% | 170 | 230
Capnografia |  |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Valores para calibração no parâmetro de Capnografia ETCO2% |  | ± 35 mmhg | 5 | 30 | 40

## Monitor Multi + Monitor Triagem
| Tabela de Erros Permissíveis para Calibração de Equipamentos Médicos | [6 empty] | N° / Rev.: | RQ.COR.111/10
[8 empty] | Tipo: | Registro
Este documento faz parte do Sistema de Gestão da Qualidade da Unimed Porto Alegre
[8 empty] | Elaborado em: 20/08/2018 | Revisado em: 03/07/2026
Família de Equipamentos: Monitor multiparâmetros e Monitores de triagem
Monitores multiparâmetros |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável | Monitores de triagem |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Pontos para calibração no parâmetro de oximetria SPO2 (%) | 70 | 3% | 67.9 | 72.1 | Pontos para calibração no parâmetro de oximetria SPO2 (%) | 70 | 3% | 67.9 | 72.1
| 83 | 3% | 80.51 | 85.49 |  | 83 | 3% | 80.51 | 85.49
| 97 | 3% | 94.09 | 99.91 |  | 97 | 3% | 94.09 | 99.91
Pontos para calibração no parâmetro frequência cardíaca FC (BPM) | 30 | 5 | 25 | 35 | Pontos para calibração no parâmetro frequência cardíaca da oximetria (BPM) | 30 | 5 | 25 | 35
| 100 | 5 | 95 | 105 |  | 100 | 5 | 95 | 105
| 240 | 5 | 235 | 245 |  | 240 | 5 | 235 | 245
Pontos para calibração no parâmetro pressão não invasiva PNI SISTÓLICA (mmHg) | 60 | 5 | 55 | 65 | Pontos para calibração no parâmetro pressão não invasiva PNI SISTÓLICA (mmHg) | 60 | 5 | 55 | 65
| 120 | 5 | 115 | 125 |  | 120 | 5 | 115 | 125
| 200 | 5 | 195 | 205 |  | 200 | 5 | 195 | 205
Pontos para calibração no parâmetro pressão não invasiva PNI DIASTÓLICA (mmHg) | 30 | 5 | 25 | 35 | Pontos para calibração no parâmetro pressão não invasiva PNI DIASTÓLICA (mmHg) | 30 | 5 | 25 | 35
| 80 | 5 | 75 | 85 |  | 80 | 5 | 75 | 85
| 150 | 5 | 145 | 155 |  | 150 | 5 | 145 | 155
Pontos para calibração no parâmetro respiração FR (BRPM) | 15 | 3 | 12 | 18 | Pontos para calibração no parâmetro temperatura °C | 36 | 0.8 | 35.2 | 36.8
| 20 | 3 | 17 | 23 |  | 38 | 0.8 | 37.2 | 38.8
| 30 | 3 | 27 | 33 |  | 40 | 0.8 | 39.2 | 40.8

## Oxímetro de pulso
| Tabela de Erros Permissíveis para Calibração de Equipamentos Médicos |  |  | N° / Rev.: | RQ.COR.111/10
|  |  |  | Tipo: | Registro
Este documento faz parte do Sistema de Gestão da Qualidade da Unimed Porto Alegre
|  |  |  | Elaborado em: 20/08/2018 | Revisado em: 03/07/2026
Família de Equipamentos: Oxímetro de pulso
Oxímetro de pulso (leito ou portátil) |  |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Pontos para calibração no parâmetro de oximetria SPO2 (%) |  | 70 | 3% | 67.9 | 72.1
|  | 83 | 3% | 80.51 | 85.49
|  | 97 | 3% | 94.09 | 99.91
Pontos para calibração no parâmetro frequência cardíaca da oximetria (BPM) |  | 30 | 5 | 25 | 35
|  | 100 | 5 | 95 | 105
|  | 240 | 5 | 235 | 245

## Esfigmo Dig + Esfigmo Analogico
| Tabela de Erros Permissíveis para Calibração de Equipamentos Médicos | [6 empty] | N° / Rev.: | RQ.COR.111/10
[8 empty] | Tipo: | Registro
Este documento faz parte do Sistema de Gestão da Qualidade da Unimed Porto Alegre
[8 empty] | Elaborado em: 20/08/2018 | Revisado em: 03/07/2026
Família de Equipamentos: Esfigmomanômetro Digital e Esfigmomanômetro Analógico
Esfigmomanômetro Digital |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável | Esfigmomanômetro Analógico |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Pontos para calibração no parâmetro pressão não invasiva PNI SISTÓLICA (mmHg) | 60 | 5 | 55 | 65 | Pontos para calibração no parâmetro pressão mmHg | 40 | 4 | 36 | 44
| 120 | 5 | 115 | 125 |  | 80 | 4 | 76 | 84
| 200 | 5 | 195 | 205 |  | 120 | 4 | 116 | 124
Pontos para calibração no parâmetro pressão não invasiva PNI DIASTÓLICA (mmHg) | 30 | 5 | 25 | 35 |  | 240 | 4 | 236 | 244
| 80 | 5 | 75 | 85 |  | 280 | 4 | 276 | 284
| 150 | 5 | 145 | 155

## Centrífugas_Workstation_Mini_Ce
| Tabela de Erros Permissíveis para Calibração de Equipamentos Médicos | [6 empty] | N° / Rev.: | RQ.COR.111/10
[8 empty] | Tipo: | Registro
Este documento faz parte do Sistema de Gestão da Qualidade da Unimed Porto Alegre
[8 empty] | Elaborado em: 20/08/2018 | Revisado em: 03/07/2026
Família de Equipamentos: Centrífugas
FANEM
Modelo: Excelsa 280 |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável | Modelo: Excelsa 2206 |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Pontos para calibração no parâmetro de rotação (RPM) | 2200 | 5% | 2090 | 2310 | Pontos para calibração no parâmetro de rotação (RPM) | 2400 | 5% | 2280 | 2520
| 2600 | 5% | 2470 | 2730 |  | 3000 | 5% | 2850 | 3150
| 3000 | 5% | 2850 | 3150 |  | 3400 | 5% | 3230 | 3570
Pontos para calibração no parâmetro de tempo (MINUTOS) | 2 | 0.25 | 1.75 | 2.25 | Pontos para calibração no parâmetro de tempo (MINUTOS) | 2 | 0.25 | 1.35 | 1.25
| 10 | 0.25 | 9.75 | 10.25 |  | 10 | 0.25 | 9.35 | 9.25
| 15 | 0.25 | 15.25 | 15.25 |  | 15 | 0.25 | 15.35 | 15.25
Modelo: Excelsa 2206 Setor Espermograma |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável | Modelo: Excelsa 3400 |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Pontos para calibração no parâmetro de rotação (RPM) | 2500 | 5% | 2375 | 2625 | Pontos para calibração no parâmetro de rotação (RPM) | 1500 | 5% | 1425 | 1575
| 3200 | 5% | 3040 | 3360 |  | 10000 | 5% | 9500 | 10500
| 5000 | 5% | 4750 | 5250 |  | 13000 | 5% | 12350 | 13650
Pontos para calibração no parâmetro de tempo (MINUTOS) | 2 | 0.25 | 1.75 | 2.25 | Pontos para calibração no parâmetro de tempo (MINUTOS) | 2 | 0.25 | 1.35 | 1.25
| 10 | 0.25 | 9.75 | 10.25 |  | 5 | 0.25 | 4 min e 45 seg | 5 min e 15 seg
| 15 | 0.25 | 15.25 | 15.25 |  | 7 | 0.25 | 6 min e 45 seg | 7 min e 15 seg
HETTICH
Modelo: 380 |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável | Modelo: 420 |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Pontos para calibração no parâmetro de rotação (RPM) | 2270 | 5% | 2156.5 | 2383.5 | Pontos para calibração no parâmetro de rotação (RPM) | 2200 | 5% | 2090 | 2310
| 2780 | 5% | 2641 | 2919 |  | 2700 | 5% | 2565 | 2835
| 3210 | 5% | 3049.5 | 3370.5 |  | 3110 | 5% | 2954.5 | 3265.5
Pontos para calibração no parâmetro de tempo (MINUTOS) | 2 | 0.25 | 1.75 | 2.25 | Pontos para calibração no parâmetro de tempo (MINUTOS) | 2 | 0.25 | 1.35 | 1.25
| 10 | 0.25 | 9.75 | 10.25 |  | 10 | 0.25 | 9.35 | 9.25
| 15 | 0.25 | 15.25 | 15.25 |  | 15 | 0.25 | 15.35 | 15.25
Modelo: Mikro 200 |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Pontos para calibração no parâmetro de rotação (RPM) | 3700 | 5% | 3515 | 3885
| 3980 | 5% | 3781 | 4179
| 4590 | 5% | 4360.5 | 4819.5
Pontos para calibração no parâmetro de tempo (MINUTOS) | 5 | 0.25 | 4.75 | 5.25
| 10 | 0.25 | 9.75 | 10.25
| 15 | 0.25 | 15.25 | 15.25
INBRAS
Modelos: ALB80RE, ALB50CS |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável | Modelo: ALB12CC |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Pontos para calibração no parâmetro de rotação (RPM) | 2200 | 5% | 2090 | 2310 | Pontos para calibração no parâmetro de rotação (RPM) | 500 | 5% | 475 | 475
| 2800 | 5% | 2660 | 2940 |  | 1000 | 5% | 950 | 950
| 3200 | 5% | 3040 | 3360 |  | 1500 | 5% | 1425 | 1425
Pontos para calibração no parâmetro de tempo (MINUTOS) | 2 | 0.25 | 1.75 | 2.25 | Pontos para calibração no parâmetro de tempo (MINUTOS) | 5 | 0.25 | 4.75 | 5.25
| 10 | 0.25 | 9.75 | 10.25 |  | 7 | 0.25 | 6.75 | 7.25
| 15 | 0.25 | 15.25 | 15.25 |  | 10 | 0.25 | 9.75 | 10.25
EPPENDORF |  |  |  |  | QUIMIS
Modelo: 5702 |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável | Modelo: Q222TM |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Pontos para calibração no parâmetro de rotação (RPM) | 2600 | 5% | 2470 | 2730 | Pontos para calibração no parâmetro de rotação (RPM) | 1500 | 5% | 1425 | 1575
| 3100 | 5% | 2945 | 3255 |  | 2600 | 5% | 2470 | 2730
| 3600 | 5% | 3420 | 3780 |  | 3400 | 5% | 3230 | 3570
Pontos para calibração no parâmetro de tempo (MINUTOS) | 2 | 0.25 | 1.75 | 2.25 | Pontos para calibração no parâmetro de tempo (MINUTOS) | 2 | 0.25 | 1.75 | 2.25
| 10 | 0.25 | 9.75 | 10.25 |  | 10 | 0.25 | 9.75 | 10.25
| 15 | 0.25 | 15.25 | 15.25 |  | 15 | 0.25 | 15.25 | 15.25
Ortho Clinical |  |  |  |  | Kasvi
Modelo: Workstation |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável | Modelo: K14-0602 |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Pontos para calibração no parâmetro de rotação (RPM) | 800 | 5% | 760 | 840 | Pontos para calibração no parâmetro de rotação (RPM) | 6400 | 5% | 6080 | 6720
| 1500 | 5% | 1425 | 1575
Pontos para calibração no parâmetro de tempo (MINUTOS) | 5 | 0.25 | 4.75 | 5.25
Pontos para calibração no parâmetro temperatura °C | 35 | 1.5 | 33.5 | 36.5
Platespin |  |  |  |  | Biosan
Modelo: Mini Centrifuga |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável | Modelo: MSV-3500 |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Pontos para calibração no parâmetro de rotação (RPM) | 2800 | 5% | 2660 | 2940 | Pontos para calibração no parâmetro de rotação (RPM) | 1500 | 5% | 1425 | 1575
[6 empty] | 2500 | 5% | 2375 | 2625
Pontos para calibração no parâmetro de tempo (MINUTOS) | 1 | 0.25 | 0.75 | 1.25 |  | 3500 | 5% | 3325 | 3675
[5 empty] | Pontos para calibração no parâmetro de tempo (MINUTOS) | 2 | 0.25 | 1.75 | 2.25
[6 empty] | 5 | 0.25 | 4.75 | 5.25
[6 empty] | 10 | 0.25 | 9.75 | 10.25
Note on B43: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Soro
Note on B44: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Citrato
Note on B45: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Tubo de coleta com fundo em V Salivette®

## Esteira Ergomé (hidden)
| Tabela de Erros Permissíveis para Calibração de Equipamentos Médicos |  |  | N° / Rev.: | RQ.COR.111/08
|  |  |  | Tipo: | Registro
Este documento faz parte do Sistema de Gestão da Qualidade da Unimed Porto Alegre
|  |  |  | Elaborado em: 20/08/2018 | Revisado em: 23/07/2025
Família de Equipamentos: Esteira ergométrica
Esteira ergométrica |  |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Pontos para calibração no parâmetro Km/h |  | 3.6 | 5% | 3.42 | 3.78
|  | 7.2 | 5% | 6.84 | 7.56
|  | 10.8 | 5% | 10.26 | 11.34
Pontos para calibração no parâmetro amplitude |  | 5 | 5% | 4.75 | 5.25
|  | 10 | 5% | 9.5 | 10.5
|  | 20 | 5% | 19 | 21

## Eletrocardiógrafo
| Tabela de Erros Permissíveis para Calibração de Equipamentos Médicos |  |  | N° / Rev.: | RQ.COR.111/10
|  |  |  | Tipo: | Registro
Este documento faz parte do Sistema de Gestão da Qualidade da Unimed Porto Alegre
|  |  |  | Elaborado em: 20/08/2018 | Revisado em: 03/07/2026
Família de Equipamentos: Eletrocardiógrafo
Eletrocardiógrafo |  |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Pontos para calibração no parâmetro frequência cardíaca FC (BPM) |  | 30 | 5 | 25 | 35
|  | 100 | 5 | 95 | 105
|  | 240 | 5 | 235 | 245

## Esteira ergómetrica
| Tabela de Erros Permissíveis para Calibração de Equipamentos Médicos |  |  | N° / Rev.: | RQ.COR.111/10
|  |  |  | Tipo: | Registro
Este documento faz parte do Sistema de Gestão da Qualidade da Unimed Porto Alegre
|  |  |  | Elaborado em: 20/08/2018 | Revisado em: 03/07/2026
Família de Equipamentos: Eletrocardiógrafo
Esteira ergómetrica |  |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Pontos para calibração no parâmetro de velocidade (km/h) |  | 3.6 | 8% | 3.31 | 3.89
|  | 7.2 | 8% | 6.62 | 7.78
|  | 10.8 | 8% | 9.94 | 11.66
Pontos para calibração no parâmetro de inclinação |  | 5 | 8% | 4.6 | 5.4
|  | 10 | 8% | 9.2 | 10.8
|  | 20 | 8% | 18.4 | 21.6

## Eletrocautério + Bisturi
| Tabela de Erros Permissíveis para Calibração de Equipamentos Médicos |  |  | N° / Rev.: | RQ.COR.111/10
|  |  |  | Tipo: | Registro
Este documento faz parte do Sistema de Gestão da Qualidade da Unimed Porto Alegre
|  |  |  | Elaborado em: 20/08/2018 | Revisado em: 03/07/2026
Família de Equipamentos: Elétrocautério (Unifácil - Dermatologia)
Eletrocautério + Bisturi elétrico Modelo SS-200E |  |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Pontos para calibração de corte Monopolar Cut Ω / W |  | 40 | 15% | 34 | 46
|  | 80 | 15% | 68 | 92
|  | 120 | 15% | 102 | 138
|  | 160 | 15% | 136 | 184
|  | 200 | 15% | 170 | 230
Pontos para calibração de Coagulação Contact Ω / W |  | 20 | 15% | 17 | 23
|  | 40 | 15% | 34 | 46
|  | 60 | 15% | 51 | 69
|  | 80 | 15% | 68 | 92
|  | 100 | 15% | 85 | 115
Eletrocautério + Bisturi elétrico Modelo HF-120 |  |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Pontos para calibração de corte Monopolar Cut Ω / W |  | 40 | 15% | 34 | 46
|  | 60 | 15% | 51 | 69
|  | 100 | 15% | 85 | 115
Pontos para calibração de Coagulação Contact Ω / W |  | 20 | 15% | 17 | 23
|  | 40 | 15% | 34 | 46
|  | 60 | 15% | 51 | 69
|  | 80 | 15% | 68 | 92
|  | 100 | 15% | 85 | 115

## Estufa e Aquecedores em geral
| Tabela de Erros Permissíveis para Calibração de Equipamentos Médicos |  |  | N° / Rev.: | RQ.COR.111/10
|  |  |  | Tipo: | Registro
Este documento faz parte do Sistema de Gestão da Qualidade da Unimed Porto Alegre
|  |  |  | Elaborado em: 20/08/2018 | Revisado em: 03/07/2026
Família de Equipamentos: Estufas Bloco térmico, Banho maria, Incubadora biológica Berço aquecido Manta térmica Termociclador Umidificador respiratório
Estufa |  |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Pontos para calibração no parâmetro temperatura °C |  | 25 | 1.5 | 23.5 | 26.5
|  | 35 | 1.5 | 33.5 | 36.5
|  | 36 | 1.5 | 34.5 | 37.5
|  | 37 | 1.5 | 35.5 | 38.5
|  | 45 | 1.5 | 43.5 | 46.5
|  | 46 | 1.5 | 44.5 | 47.5
Bloco térmico / Banho Maria |  |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Pontos para calibração no parâmetro temperatura °C |  | 25 | 1.5 | 23.5 | 26.5
|  | 37 | 1.5 | 35.5 | 38.5
|  | 56 | 1.5 | 54.5 | 57.5
Incubadora Biológica |  |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Pontos para calibração no parâmetro temperatura °C |  | 58 | 1.5 | 56.5 | 59.5
Berço aquecido |  |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Pontos para calibração no parâmetro temperatura °C |  | 34 | 0.5 | 33.5 | 34.5
|  | 36 | 0.5 | 35.5 | 36.5
|  | 38 | 0.5 | 37.5 | 38.5
Manta térmica (Nellcor) |  |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Pontos para calibração no parâmetro temperatura °C |  | 32 | 1.5 | 30.5 | 33.5
|  | 38 | 1.5 | 36.5 | 39.5
|  | 43 | 1.5 | 41.5 | 44.5
|  | 45 | 1.5 | 43.5 | 46.5
Manta térmica (Covidien) |  |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Pontos para calibração no parâmetro temperatura °C |  | 34 | 1.5 | 32.5 | 35.5
|  | 40 | 1.5 | 38.5 | 41.5
|  | 45 | 1.5 | 43.5 | 46.5
|  | 47 | 1.5 | 45.5 | 48.5
Termociclador |  |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Pontos para calibração no parâmetro temperatura °C |  | 10 | 1.5 | 8.5 | 11.5
|  | 50 | 1.5 | 48.5 | 51.5
|  | 95 | 1.5 | 93.5 | 96.5
Umidificador respiratório |  |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Pontos para calibração no parâmetro temperatura °C |  | 30 | 1.5 | 28.5 | 31.5

## Micropipetas
| Tabela de Erros Permissíveis para Calibração de Equipamentos Médicos | [6 empty] | N° / Rev.: | RQ.COR.111/10
[8 empty] | Tipo: | Registro
Este documento faz parte do Sistema de Gestão da Qualidade da Unimed Porto Alegre
[8 empty] | Elaborado em: 20/08/2018 | Revisado em: 03/07/2026
Família de Equipamentos: Micropipetas
EPPENDORF
Modelo Multipette M4 1uL - 10mL |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável | Modelo Reference 1 e 2 100uL - 1000uL |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Pontos para calibração no parâmetro volume (uL) com ponteira de 1ML | 20 | 3 | 17 | 23 | Pontos para calibração no parâmetro volume (uL) | 100 | 12 | 88 | 112
| 60 | 3 | 57 | 63 |  | 500 | 12 | 488 | 512
| 100 | 3 | 97 | 103 |  | 1000 | 12 | 988 | 1012
| 160 | 3 | 157 | 163
| 180 | 3 | 177 | 183
| 200 | 3 | 197 | 203
Modelo Reference 2 e Reasearch Plus 0,5uL - 10uL |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável | Pipetas Modelo Research Plus Fixa 1000uL |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Pontos para calibração no parâmetro volume (uL) | 1 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | Ponto para calibração no parâmetro volume (uL) | 1000 | 8 | 992 | 1008
| 5 | 0.2 | 4.8 | 5.2
| 10 | 0.2 | 9.8 | 10.2
Modelo Research Plus 2uL - 20uL |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável | Modelo Research Plus 10uL - 100uL |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Pontos para calibração no parâmetro volume (uL) | 2 | 0.2 | 1.8 | 2.2 | Pontos para calibração no parâmetro volume (uL) | 10 | 1.5 | 8.5 | 11.5
| 5 | 0.2 | 4.8 | 5.2 |  | 50 | 1.5 | 48.5 | 51.5
| 10 | 0.2 | 9.8 | 10.2 |  | 100 | 1.5 | 98.5 | 101.5
Modelo Research Plus 20uL - 200uL |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável | Modelo Research Plus 100uL - 1000uL |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Pontos para calibração no parâmetro volume (uL) | 20 | 3 | 17 | 23 | Pontos para calibração no parâmetro volume (uL) | 100 | 12 | 88 | 112
| 100 | 3 | 97 | 103 |  | 500 | 12 | 488 | 512
| 200 | 3 | 197 | 203 |  | 1000 | 12 | 988 | 1012
Pipetas Modelo Research Plus Fixa 0,5uL-5mL |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Pontos para calibração no parâmetro volume (uL) | 2000 | 12 | 1988 | 2012
| 4000 | 12 | 3988 | 4012
| 5000 | 12 | 4988 | 5012
KASVI
Pipetas Modelo Basic 12 canais 20uL-200uL |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável | Pipetas Modelo Basic 100uL-1000uL |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Pontos para calibração no parâmetro volume (uL) | 100 | 3 | 97 | 103 | Pontos para calibração no parâmetro volume (uL) | 100 | 12 | 88 | 112
| 150 | 3 | 147 | 153 |  | 500 | 12 | 488 | 512
| 200 | 3 | 197 | 203 |  | 1000 | 12 | 988 | 1012
Pipetas Modelo Premium Black - 08 canais 0,5uL-10uL |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Pontos para calibração no parâmetro volume (uL) | 1 | 12 | -11 | 13
| 5 | 12 | -7 | 17
| 10 | 12 | -2 | 22
SARTORIUS
Modelo: ABO-B 10Ul - 360 uL |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Pontos para calibração no parâmetro volume (uL) | 10 | 3 | 7 | 13
| 40 | 3 | 37 | 43
| 50 | 3 | 47 | 53
| 60 | 3 | 57 | 63
| 190 | 3 | 187 | 193

## Termohigrômetro e Termômetro
| Tabela de Erros Permissíveis para Calibração de Equipamentos Médicos |  |  |  |  | N° / Rev.: |  |  | RQ.COR.111/10
[6 empty] | Tipo: |  |  | Registro
Este documento faz parte do Sistema de Gestão da Qualidade da Unimed Porto Alegre
[8 empty] | Revisado em: 23/07/2025 | Revisado em: 03/07/2026
Família de Equipamentos: Termômetros e Termohigrômetros *para condições climáticas e de temperatura são utilizados pontos de comparação próximos aos estabelecidos.
Termômetro ou Termohigrômetro instalados em geladeira e ou frigobar |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável | Termômetro ou Termohigrômetro instalados em freezer |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Pontos para calibração no parâmetro temperatura SENSOR EXTERNO - OUT °C | 2 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | Pontos para calibração no parâmetro temperatura SENSOR EXTERNO - OUT °C | -5 | 1.5 | 3.5 | 6.5
| 5 | 1.5 | 3.5 | 6.5 |  | -10 | 1.5 | 8.5 | 11.5
| 8 | 1.5 | 6.5 | 9.5 |  | -20 | 1.5 | 18.5 | 21.5
Termohigrômetro em TEMPERATURA AMBIENTE |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável | Termômetro infravermelho utilizado em maletas (amostras e medicamentos) |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Pontos para calibração no parâmetro temperatura °C | 20 | 1.5 | 18.5 | 21.5 | Pontos para calibração no parâmetro temperatura °C | 2 | 1 | 1 | 3
| 22 | 1.5 | 20.5 | 23.5 |  | 5 | 1 | 4 | 6
| 24 | 1.5 | 22.5 | 25.5 |  | 8 | 1 | 7 | 9
UMIDADE % | 50 | 7 | 43 | 57 |  | 15 | 1 | 14 | 16
| 60 | 7 | 53 | 67 |  | 20 | 1 | 19 | 21
| 70 | 7 | 63 | 77
Termômetro infravermelho utilizado em paciente |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Pontos para calibração no parâmetro temperatura °C | 36 | 0.5 | 35.5 | 36.5
| 38 | 0.5 | 37.5 | 38.5
| 40 | 0.5 | 39.5 | 40.5

## Nexxto
| Tabela de Erros Permissíveis para Calibração de Equipamentos Médicos |  |  | N° / Rev.: | RQ.COR.111/10
|  |  |  | Tipo: | Registro
Este documento faz parte do Sistema de Gestão da Qualidade da Unimed Porto Alegre
|  |  |  | Elaborado em: 20/08/2018 | Revisado em: 03/07/2026
Família de Equipamentos: Sensores Nexxto
Câmara de Conservação |  |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Pontos para calibração no parâmetro Temperatura °C |  | 2 | 1.5 | 0.5 | 3.5
|  | 8 | 1.5 | 6.5 | 9.5
Pontos para calibração no parâmetro volume mL |  | 10 | 5% | 5% | 5%
|  | 25 | 5% | 5% | 5%
|  | 50 | 5% | 5% | 5%
Freezer |  |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Pontos para calibração no parâmetro Temperatura °C |  | 2 | 1.5 | 0.5 | 3.5
|  | 8 | 1.5 | 6.5 | 9.5
Pontos para calibração no parâmetro volume mL |  | 1 | 10% | 10% | 10%
|  | 5 | 10% | 10% | 10%
|  | 15 | 10% | 10% | 10%
Ambiente |  |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Pontos para calibração no parâmetro Temperatura °C |  | 15 | 1.5 | 13.5 | 16.5
|  | 30 | 1.5 | 28.5 | 31.5
Pontos para calibração no parâmetro Umidade %UR |  | 30 | 7 | 23 | 37
|  | 70 | 7 | 63 | 77

## Sensor Câmara_Freezer
| Tabela de Erros Permissíveis para Calibração de Equipamentos Médicos |  |  | N° / Rev.: | RQ.COR.111/10
|  |  |  | Tipo: | Registro
Este documento faz parte do Sistema de Gestão da Qualidade da Unimed Porto Alegre
|  |  |  | Elaborado em: 20/08/2018 | Revisado em: 03/07/2026
Família de Equipamentos: Câmaras de Conservação e Freezers
Câmara de Conservação |  |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Pontos para calibração no parâmetro Temperatura °C |  | 2 | 1.5 | 0.5 | 3.5
|  | 5 | 1.5 | 3.5 | 6.5
|  | 8 | 1.5 | 6.5 | 9.5
Pontos para calibração no parâmetro volume mL |  | 10 | 5% | 5% | 5%
|  | 25 | 5% | 5% | 5%
|  | 50 | 5% | 5% | 5%
Freezer |  |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Pontos para calibração no parâmetro Temperatura °C |  | 20 | 1.5 | 18.5 | 21.5
|  | 25 | 1.5 | 23.5 | 26.5
|  | 30 | 1.5 | 28.5 | 31.5
Pontos para calibração no parâmetro volume mL |  | 1 | 10% | 10% | 10%
|  | 5 | 10% | 10% | 10%
|  | 15 | 10% | 10% | 10%

## Bombas Infusão e Seringa
| Tabela de Erros Permissíveis para Calibração de Equipamentos Médicos |  |  | N° / Rev.: | RQ.COR.111/10
|  |  |  | Tipo: | Registro
Este documento faz parte do Sistema de Gestão da Qualidade da Unimed Porto Alegre
|  |  |  | Elaborado em: 20/08/2018 | Revisado em: 03/07/2026
Família de Equipamentos: Bombas de infusão e de seringa
Bomba de infusão - Fresenius |  |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Pontos para calibração no parâmetro fluxo volumétrico mL/h |  | 30 | 5% | 28.5 | 31.5
|  | 50 | 5% | 47.5 | 52.5
|  | 100 | 5% | 95 | 105
Pontos para calibração no parâmetro volume mL |  | 10 | 5% | 5% | 5%
|  | 25 | 5% | 5% | 5%
|  | 50 | 5% | 5% | 5%
Bomba de infusão - Lifemed |  |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Pontos para calibração no parâmetro fluxo volumétrico mL/h |  | 30 | 10% | 27 | 33
|  | 50 | 10% | 45 | 55
|  | 100 | 10% | 90 | 110
Bomba de seringa - Fresenius |  |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Pontos para calibração no parâmetro fluxo volumétrico mL/h |  | 5 | 7% | 4.65 | 5.35
|  | 10 | 7% | 9.3 | 10.7
|  | 30 | 7% | 27.9 | 32.1
Pontos para calibração no parâmetro volume mL |  | 1 | 10% | 10% | 10%
|  | 5 | 10% | 10% | 10%
|  | 15 | 10% | 10% | 10%

## Ventilador pulmonar e Aut fluxo
| Tabela de Erros Permissíveis para Calibração de Equipamentos Médicos | [7 empty] | N° / Rev.: | RQ.COR.111/10
[9 empty] | Tipo: | Registro
Este documento faz parte do Sistema de Gestão da Qualidade da Unimed Porto Alegre
[9 empty] | Elaborado em: 20/08/2018 | Revisado em: 03/07/2026
Família de Equipamentos: Ventiladores Pulmonares e Sistema de Auto Fluxo
Ventiladores Pulmonares e Sistema de Auto Fluxo |  |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável | Sistema de Auto Fluxo |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Pontos para calibração no parâmetro volume Expiratório mL |  | 300 | 10% | 270 | 330 | Concentração de Oxigênio %O2 | 21 | 5% | 19.95 | 22.05
|  | 500 | 10% | 450 | 550 |  | 40 | 5% | 38 | 42
|  | 800 | 10% | 720 | 880 |  | 60 | 5% | 57 | 63
Pontos para calibração no parâmetro Pressão Inspiratória cmH2O% Oxylog 2000 Plus não tem |  | 10 | 10% | 9 | 11 |  | 80 | 5% | 76 | 84
|  | 20 | 10% | 18 | 22 |  | 100 | 5% | 95 | 105
|  | 30 | 10% | 27 | 33
Pontos para calibração no parâmetro Frequência Respiratória RPM |  | 10 | 15% | 8.5 | 11.5
|  | 20 | 15% | 17 | 23
|  | 30 | 15% | 25.5 | 34.5
Pontos para calibração no parâmetro PEEP cmH2O% |  | 3 | 8% | 2.76 | 3.24
|  | 5 | 8% | 4.6 | 5.4
|  | 10 | 8% | 9.2 | 10.8
|  | 15 | 8% | 13.8 | 16.2
|  | 20 | 8% | 18.4 | 21.6
Pontos para calibração no parâmetro Concentração de O2 FiO2 % Calibrar de acordo com os pontos que cada modelo permite: Drager -> Evita V600: De 21% a 100%. Drager -> Oxylog 2000: De 50% e 100% Drager -> VE300: 100% Magnamed -> Oxymag: de 40% a 100% |  | 21 | 5% | 19.95 | 22.05
|  | 40 | 5% | 38 | 42
|  | 60 | 5% | 57 | 63
|  | 80 | 5% | 76 | 84
|  | 100 | 5% | 95 | 105

## Incubadora Neonatal
| Tabela de Erros Permissíveis para Calibração de Equipamentos Médicos |  | N° / Rev.: | RQ.COR.111/10
|  |  | Tipo: | Registro
Este documento faz parte do Sistema de Gestão da Qualidade da Unimed Porto Alegre
|  |  | Elaborado em: 20/08/2018 | Revisado em: 03/07/2026
Família de Equipamentos: Incubadora Neonatal
Temperatura do Ar (Cúpula) |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Pontos para calibração no parâmetro temperaura °C | 34 | 1.5 | 32.5 | 35.5
| 36 | 1.5 | 34.5 | 37.5
| 38 | 1.5 | 36.5 | 39.5
Temperatura Servo (Sensor de Pele) |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Pontos para calibração no parâmetro temperaura °C | 34 | 0.5 | 33.5 | 34.5
| 36 | 0.5 | 35.5 | 36.5
| 38 | 0.5 | 37.5 | 38.5
Ruído |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Ponto para calibração no Ruído dBA | 55 | 5 | 50 | 60
Pressão máxima - Babypuff |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Pontos para calibração do Babypuff mbar | 30 | 10% | 27 | 33
| 35 | 10% | 31.5 | 38.5
| 40 | 10% | 36 | 44
Pontos para calibração no parâmetro volume mL |  | 1 | 10% | 0
|  | 5 | 10% | 0
|  | 15 | 10% | 0
Pressão ins (PIP) - Babypuff |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Pontos para calibração do Babypuff mbar | 15 | 10% | 13.5 | 16.5
| 20 | 10% | 18 | 22
| 25 | 10% | 22.5 | 27.5
PEEP - Babypuff |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Pontos para calibração do Babypuff cmH₂O | 4 | 8% | 3.68 | 4.32
| 6 | 8% | 5.52 | 6.48
| 8 | 8% | 7.36 | 8.64
Blender |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Pontos para calibração do Blender cmH₂O | 21 | 5% | 19.95 | 22.05
| 60 | 5% | 57 | 63
| 100 | 5% | 95 | 105

## Laser Vermelho e Infravermelho
| Tabela de Erros Permissíveis para Calibração de Equipamentos Médicos |  | N° / Rev.: | RQ.COR.111/10
|  |  | Tipo: | Registro
Este documento faz parte do Sistema de Gestão da Qualidade da Unimed Porto Alegre
|  |  | Elaborado em: 20/08/2018 | Revisado em: 03/07/2026
Família de Equipamentos: Laser Vermelho/Infravermelho
Ensaio de exatidação do comprimento de onda da luz emitida pelo laser (660 nm) |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Pontos para calibração no parâmetro de potência - Luz Vermelha mW | 100 | 20% | 80 | 120
Ensaio de exatidação do comprimento de onda da luz emitida pelo laser (660 nm) |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Pontos para calibração no parâmetro de potência - Luz Infravermelha mW | 100 | 20% | 80 | 120
Ensaio de exatidação do comprimento de onda da luz emitida pelo laser (660 nm) |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Pontos para calibração no parâmetro de potência - Luz Vermelha Joules (J) | 1 | 20% | 0.8 | 1.2
| 3 | 20% | 2.4 | 3.6
| 5 | 20% | 4 | 6
| 9 | 20% | 7.2 | 10.8
Ensaio de exatidação do comprimento de onda da luz emitida pelo laser (660 nm) |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Pontos para calibração no parâmetro de potência - Luz Infravermelha Joules (J) | 1 | 20% | 0.8 | 1.2
| 3 | 20% | 2.4 | 3.6
| 5 | 20% | 4 | 6
| 9 | 20% | 7.2 | 10.8
TEMPO (s) |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Pontos para calibração no parâmetro de potência Veremelho e Infravermelho Tempo (Segundos) | 10 | 4% | 9.6 | 10.4
| 30 | 4% | 28.8 | 31.2
| 60 | 4% | 57.6 | 62.4
| 90 | 4% | 86.4 | 93.6

## Espirômetro
| Tabela de Erros Permissíveis para Calibração de Equipamentos Médicos |  | N° / Rev.: | RQ.COR.111/10
|  |  | Tipo: | Registro
Este documento faz parte do Sistema de Gestão da Qualidade da Unimed Porto Alegre
|  |  | Elaborado em: 20/08/2018 | Revisado em: 03/07/2026
Família de Equipamentos: Espirômetro
Fluxo |  | Desvio aceitável | Limite mínimo aceitável | Limite máximo aceitável
Pontos para calibração no parâmetro volume Expiratório mL | 3 | 10% | 2.7 | 3.3